НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
“АСПЕКТ”

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МНОГОКАНАЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА

An версия 2.50

Руководство  пользователя

Содержание

1.	Работа с программой	3

1.1	Запуск программы	3

1.2	Меню	4

1.3	Диалоги	4

1.4	Окна	4

2.	Управление анализатором	5

2.1	Меню Устройство	5

2.1.1	Выбор устройства	5

2.1.2	Задание параметров АЦП	6

2.1.3	Установка режима измерения	6

2.1.4	Очистка буфера	6

2.1.5	Запуск/остановка измерения	7

2.1.6	Чтение/запись спектра	7

2.1.7	Режим Автомат	7

2.2	Измерение спектра	7

2.3	Меню Файл	8

2.3.1	Чтение спектра из файла	8

2.3.2	Сохранение спектра в файл	8

2.3.3	Вывод графика спектра на печать	9

2.3.4	Печать результатов	9

2.3.5	Запуск внешней программы	9

2.3.6	Выход из программы	9

3.	Калибровка	9

3.1	Меню Калибровка	9

3.2	Энергетическая калибровка	9

3.3	Калибровка по форме пика	11

3.4	Графики калибровочных кривых	12

4.	Обработка спектра	12

4.1	Меню Анализ	12

Информация	12

4.3	Поиск пиков	13

4.3.1	Площадь фона под пиком	14

4.3.2	Площадь пика	14

4.4	Обработка  спектра	14

4.5	Сброс	14

5.	Задание параметров	15

5.1	Меню Параметры	15

Параметры пробы	15

5.3	Параметры поиска	16

5.4	Задание вида отчета	16

5.5	Задание имени внешней программы	16

5.6	Загрузка файла конфигурации	16

5.7	Сохранение файла конфигурации	16

6.	Управление окнами	17

6.1	Выбор окна	17

6.2	Закрытие окна	17

6.3	Окно пиков	17

6.4	Помощь	17

# Работа с программой

## Запуск программы

Включите IBM  PC. После  загрузки операционной  системы  на экране появится приглашение операционной системы:

C:>

Войдите в директорию, в которой находится программа:

C:> cd an

Запустите драйвер АЦП. Имя драйвера указано в паспорте АЦП, например PL2.EXE:

C:> pl2

Запустите программу:

C:> an

Рекомендуется   указанную    последовательность    действий включить в файл автозапуска AUTOEXEC.BAT. При запуске  программы в  текущей директории  ищутся  файлы конфигурации  CONFIG.AN.  В  этих  файлах  хранятся параметры АЦП,  калибровки  по  энергии  и  полуширине,  параметры обработки и  другие параметры.

## Меню

В верхней части экрана  находится основное меню программы. Вход в основное меню происходит при нажатии  клавиши F10, выход из меню -  при нажатии клавиши ESC. При входе в меню выбранный раздел меню подсвечивается. Для  движения  по  разделам  меню  используйте клавиши <>  и <>. Для выбора раздела меню нажмите клавишу  <Enter>. При  этом на  экране  появится  меню, соответствующее выбранному  разделу. В  меню содержится  список команд, которые могут быть выполнены нажатием клавиши <Enter>. Для движения  по   меню   используйте клавиши   <>   и <>. Некоторые часто используемые команды меню могут быть вызваны нажатием одной   функциональной   клавиши   или одновременным нажатием  управляющей клавиши  (Ctrl  или  Shift)  и функциональной клавиши.  Эта клавиша указывается рядом с командой. Например,   команда    {Файл|Сохранить}   может    быть    вызвана последовательным  вызовом  раздела  {Файл}  из  основного  меню  и раздела {Сохранить} из меню или просто нажатием клавиши <F5>.

В нижней части экрана появляется подсказка по выбранному разделу меню.

## Диалоги

Выбор некоторых  разделов  меню  приводит  к  появлению  на экране окон  диалога для  ввода данных, таких как имена файлов или параметров обработки.  Эти окна  состоят из  полей ввода.  Одно из полей является  текущим, оно  выделено  цветом.

Клавиши

<Tab> или  <Shift+Tab> 		используются для движения по полям,

<Enter>  				- для завершения ввода,

<Esc>   				- для отмены исправлений.

Окна диалога могут включать в себя несколько типов полей ввода. Поле ввода позволяет  вводить  текстовые  или числовые параметры. При выборе этого поля в нем появляется мерцающий курсор, который показывает текущее положение для ввода символа. Поле-переключатель используется для задания параметров типа “включен/выключен” и  изображается  в  виде  пустой  прямоугольной рамки  (параметр  выключен)  или  с    внутри  (параметр включен). Для переключения  параметра нажмите  клавишу <Пробел> или левую кнопки мыши. Поле-выбор используется для задания параметра из некоторого списка. Эти  поля располагаются  группами и  изображаются  в  виде кружков    (поле не выбрано) или  (поле выбрано). Для выбора параметра выберите необходимое поле из группы и нажмите клавишу <Пробел> или левую кнопки мыши.

## Окна

Во время  работы программы  на экране  могут присутствовать несколько  окон,   в  которых  отображается  спектр  и  результаты обработки этого спектра. Одно из окон является активным (оно имеет выделенный цветом  заголовок), нажатия клавиш приводят к действиям в этом  окне. Всегда присутствует окно со спектром. В нем возможны следующие действия:

|  | маркер на один канал влево |
| --- | --- |
|  | маркер на один канал вправо |
| Ctrl+стрелка | быстрое движение маркера |
| Home | маркер в крайний левый канал на экране |
| End | маркер в крайний правый канал на экране |
| C | маркер в центр |
| + | растяжение спектра по оси X |
| - | сжатие спектра по оси X |
| F | показать весь спектр |
| D | спектр в поточечном виде |
| H | спектр в виде гистограммы |
| P | пики в виде гистограммы |
| R | реальный масштаб по оси X |
| PgUp | показать предыдущую страницу спектра |
| PgDn | показать следующую страницу спектра |
|  | уменьшение масштаба по оси Y |
|  | увеличение масштаба по оси Y |
| A | вкл/выкл автоматического масштаба по оси Y |
| L | вкл/выкл логарифмического масштаба по оси Y |
| Tab | переместить маркер в следующий пик |
| Shift+Tab | переместить маркер в предыдущий пик |
| Del | удаление пика, в котором находиться маркер |
| Ins> | разметка границ пика |

# Управление анализатором

## Меню Устройство

Раздел  меню  {Устройство}  позволяет  управлять  процессом накопления спектра.  Этот  раздел  будет  отсутствовать,  если  не загружен драйвер  АЦП. При  загруженном драйвере  в  нижней  части экрана будет открыто окно для индикации состояния АЦП. В этом окне отображаются имя  драйвера, номер текущего АЦП (если драйвер поддерживает несколько АЦП), номер текущей секции (если буфер АЦП разбит на секции) и информация о наборе.

### Выбор устройства

Если используется  несколько АЦП  и/или буфер АЦП разбит на секции, то  необходимо выбрать  АЦП (секцию) для дальнейшей работы. Для  этого   выполните  команду   {Устройство|Выбор}  или  нажмите комбинацию клавиш <Shift+F4> и  введите в   появившемся  диалоговом окне  номер  АЦП и/или секции.  Указанные АЦП  и секция  становятся текущими  и все последующие команды работы с устройством будут относится к ним.

### Задание параметров АЦП

Параметры АЦП  задаются с  помощью команды {Устройство|АЦП} или комбинацией клавиш <Shift+F2>. По этой команде откроется диалоговое окно со списком  параметров АЦП. Список  параметров  зависит  от  вида  используемого  АЦП,  а  для некоторых  АЦП  может  совсем  отсутствовать.  Введенные  параметры сохраняются  в  файле  конфигурации  при  выходе  из  программы  и восстанавливаются при последующих запусках программы.

### Установка режима измерения

По  команде   {Устройство|Режим}  или  комбинации клавиш  <Shift+F3> откроется диалоговое  окно для  задания режима  измерения. В  этом окне необходимо  задать вид измерения: без ограничений по времени, по реальному  времени или  по живому  времени. Для  двух последних необходимо также  установить время  измерения  в  секундах.  Режим измерения сохраняется в файле конфигурации при выходе из программы и восстанавливается при следующих запусках программы.

### Очистка буфера

По команде  {Устройство|Очистка}  или  клавише  <F2>  будет очищен буфер  текущего АЦП,  при этом  очищаются все  секции этого АЦП. Перед очисткой буфера программа запросит подтверждение.

### Запуск/остановка измерения

Запуск измерения в  текущем  АЦП  происходит  по  команде {Устройство|Старт} или  по клавише  <F3>.  В  окне  состояния  АЦП появится сообщение  НАБОР, и будет индицироваться живое и реальное время набора. Если АЦП позволяет измерять загрузку, то также будет отображаться  процент   мертвого  времени.   Остановка   измерения произойдет по  истечении заданного  времени,  при  этом  сообщение НАБОР исчезнет и будет показано суммарное мертвое время. Измерение можно остановить и до истечения времени командой {Устройство|Стоп} или комбинацией клавиш <Alt+F3>.

### Чтение/запись спектра

Для  чтения   спектра  из   буфера  АЦП выполните  команду {Устройство|Чтение}   или  нажмите клавишу <F4>.   Прочитанный   спектр отображается  в   окне  спектра.   Спектр  получает  калибровочные параметры, которые были ранее установлены для этого АЦП.

По команде {Устройство|Запись} или при нажатии клавиш <Alt+F4> данные из области спектра пересылаются в выбранную секцию буфера АЦП.

### Режим Автомат

По команде меню {Устройство|Автомат} задаются  параметры  для циклического выполнения выбранной группы действий (операций). В пункте <Файл> задаются начальные символы имен файлов для сохранения спектров и отчетов. При сохранении файлов спектров и отчетов (при условии выбора этих операций) к  имени файла добавляется порядковый номер цикла. В пункте <Циклы>  задается количество циклов выполнения выбранных операций.

Кнопка <С 1-го > начинает выполнение заданного количества циклов с первого. Кнопкой <Стоп> можно остановить выполнение программы. Кнопка <Пуск> продолжает выполнение, начиная со следующего цикла, в случае остановки программы по кнопке <Стоп>.

## Измерение спектра

Выберите номер АЦП или секции, установите параметры АЦП и режим измерения. Очистите буфер  АЦП.  Для  контроля  прочитайте  содержимое буфера и  убедитесь, что  он содержит  нули.  Установите  пробу  в защиту детектора.  Запустите измерение.  Во время  измерения можно считывать спектр  из буфера  АЦП или  загрузить спектр  из файла и обрабатывать его.  По  окончании  измерения  прочитайте  набранный спектр из буфера АЦП и сохраните его в файле, если необходимо. Для оперативного  контроля за  измерением можно  включить режим постоянного  чтения спектра.  Для  этого  нажмите <Alt+V> и в  окне состояния  АЦП появится сообщение НАБЛЮДЕНИЕ. В режиме наблюдения окно спектра будет постоянно обновляться, пока идет набор. Повторное нажатие <Alt+V> отменяет режим наблюдения.

## Меню Файл

### Чтение спектра из файла

По команде  {Файл|Загрузить} откроется  диалоговое окно для ввода имени  файла. Необходимо  ввести имя  файла спектра и нажать клавишу  <Enter>.  Если  имя  файла  введено  без  расширения,  то используется расширение  “.SPC”. Если  вместо имени  файла  введен символ “*”  (например “*.SPC”),  то будет  открыто окно со списком всех файлов  в текущей  директории, в котором можно выбрать нужный файл. После загрузки файла окно спектра обновится. В файле спектра хранится информация о параметрах измерения, параметрах  пробы,  калибровках  по  полуширине  и  энергии.  Формат хранения файла спектра приведен в приложении.

### Сохранение спектра в файл

Выполните команду меню {Файл|Сохранить} или нажмите клавишу <F5> и  введите имя  файла спектра.  Если файл с таким именем  уже существует, то  будет выдано  предупреждение и  сохранение спектра можно будет отменить.

### Вывод графика спектра на печать

Программа позволяет  распечатать график спектра на принтер типа  EPSON.  На  печать  выводится  участок спектра, представленный  в окне спектра. Установите в окне спектра необходимые  масштабы  отображения  спектра  и  выполните  команду {Файл|График}. По этой команде откроется  окно с напоминанием, что нужно включить  принтер.  Процесс  печати  можно  прервать,  нажав клавишу <Esc>.

### Печать результатов

Выберите раздел  меню {Файл|Отчет} или нажмите клавишу <F6> и задайте  имя файла,  в который  должен быть выведен  отчет. Для вывода отчета на печать укажите  имя файла - PRN.

### Запуск внешней программы

В пункте  меню {Параметры|Программа}  может быть задано имя внешней программы,  которая будет вызвана на выполнение по команде {Файл|Программа}.

### Выход из программы

По команде {Файл|Выход} или при нажатии комбинации клавиш <Alt+X> происходит выход из программы. При этом по желанию пользователя в файле конфигурации могут быть сохранены все текущие параметры.

# Калибровка

## Меню Калибровка

## Энергетическая калибровка

Зависимость  энергии  пика  от  номера  канала  описывается кривой вида:

E=A´x3+B´x2+C´x+D,

где

A,B,C,D - коэффициенты калибровочной кривой,

x - номер канала.

Способ проведения калибровки и метод расчета коэффициентов аналогичны калибровке по форме пика. Для калибровки должен быть сформирован массив калибровочных реперов.  Проведите измерение  спектра   контрольного  источника (например,  из   набора  ОСГИ).  Откройте  окно  пиков  <Ctrl+F5>. Разметьте  вручную   или  командой  автоматического  поиска  пиков (<Alt+F9>) калибровочные пики. Оставьте пики с хорошей статистикой и пики правильной формы, остальные удалите клавишей <Del>. Перемещая  маркер   по спектру  стрелками или  клавишей <Tab>, установите  маркер  на  первый  пик  (открытое  окно  пиков позволяет при  этом вести  оценку выбираемых   пиков  по площади).

Выберите раздел  меню  {Калибровка|Энергия}  или  нажмите  клавишу <F7>. По кнопке <Сброс> из списка реперов будут удалены все реперы и сброшена калибровка.  Нажмите кнопку <Добав>. В окне диалога в строке {Канал} появится значение центра  тяжести пика,  внутри которого  стоит  маркер.  В строке  {Энергия}   введите   значение   энергии   данного   пика.

Аналогичным  образом   введите  значения   энергии  для  остальных калибровочных пиков. Выберите степень калибровочного полинома. По кнопке <График> будет проведена  калибровка и показан график калибровочной кривой. По кнопке <Ввод> будет сохранен список калибровочных точек и рассчитаны и сохранены коэффициенты калибровки.

Кнопка <Автомат>  служит для  автоматической  корректировки положения реперов  из списка. Обработайте калибровочный спектр, войдите в окно калибровки, задайте  значение поля {Разброс} и нажмите кнопку <Автомат>. Для каждого  репера из  уже существующего списка  на расстоянии  заданного разброса слева и  справа от   положения  репера ищется  пик в  обработанном спектре. Если  такой пик  найден, то  значение положения  репера в списке заменяется  значением  центра  тяжести  найденного  пика.  Репер  помечается .

## Калибровка по форме пика

Калибровка по форме пика (полуширине) используется при поиске. Зависимость полуширины   пика   от   номера  канала описывается кривой вида:

W=A´x3n+B´x2n+C´xn+D,

где

A,B,C,D - коэффициенты калибровочной кривой,

n = 0.5,

x - номер канала.

При    определении   коэффициентов   калибровочных   кривых используется метод  наименьших квадратов.

Для калибровки должен быть сформирован массив калибровочных реперов.  Проведите   измерение  спектра   контрольного  источника (например,  из   набора  ОСГИ).  Откройте  окно  пиков  <Ctrl+F5>. Разметьте  вручную   или  командой  автоматического  поиска  пиков (<Alt+F9>) калибровочные пики. Оставьте пики с хорошей статистикой и пики  правильной формы, остальные удалите клавишей <Del>.

Выберите раздел меню {Калибровка|Форма пика}. Откроется диалоговое окно, которое содержит  список калибровочных точек. Строка списка реперов  содержит    положение репера    (канал)  и значение полуширины (канал). Удалите  из списка  реперов линии,  которые не должны участвовать в  калибровке клавишей <Del>. Кнопка <Сброс> удаляет все реперы из списка и сбрасывает калибровку. Добавьте в список нужные реперы, нажав  кнопку  <+пики>,  по  которой  в  список реперов  автоматически   будет  добавлена   информация  обо   всех размеченных в  спектре пиках.  Добавленные  таким  образом  реперы отметятся  .. Если  новая  линия  идентична по положению  линии,  уже имеющейся в списке, то старая линия будет замещена новой.

Выберите из группы степень калибровочного полинома. Степень полинома должна  быть меньше  количества  калибровочных  точек,  в противном случае она автоматически уменьшается. Нажмите  клавишу   <Enter>  или  кнопку  <Ввод>.  При  этом произойдет сохранение  списка реперов  и расчет коэффициентов калибровки.  При  нажатии кнопки <График> происходит расчет коэффициентов и открывается окно с графиком  калибровочной  кривой и калибровочными точками на ней.

Калибровка может  быть проведена  и по нескольким различным спектрам. Для  этого с каждым калибровочным источником должны быть проделаны  описанные  выше  действия,  при  этом  команда  <Сброс> выполняется  только  один  раз  перед  первым  заполнением  списка реперов, реперы  из спектров  добавляются командой  <+пики>  после измерения  очередного калибровочного  спектра.  После  измерения последнего спектра, занесения его реперов, выбора степени полинома по кнопке  <Ввод> будет  проведена калибровка  по всем  реперам из сформированного списка.

## Графики калибровочных кривых

По команде {Калибровка|График} открывается окно с графиком соответствующей калибровочной кривой.

# Обработка спектра

Все этапы обработки спектра представлены в меню Анализ. Они могут быть выполнены отдельно соответствующей командой или вместе командой {Анализ|Обработка}.

## Меню Анализ

## Информация

В пункте меню {Анализ|Информация} содержится информация о загруженном спектре:

имя спектра,

дата набора,

имя устройства и номер секции,

значения реального и живого времени измерения,

скорость счета в спектре.

## Поиск пиков

По  команде {Анализ|Поиск} или  при нажатии  клавиш <Alt+F9> происходит поиск пиков, расчет параметров (без подгонки, идентификации и расчета активностей) и формирование отчета. Этот режим  удобен  в  случае,  когда  представляют  интерес только положения  пиков и  начальные оценки  значения  полуширины, например, для калибровок по энергии и полуширине.

При  поиске  пиков  используется  корреляционный метод, основанный  на вычислении  дискретной свертки аппаратурного спектра с  прямоугольным фильтром.  Результат свертки представляет собой отрицательную  сглаженную вторую  производную. Отрицательная вторая   производная положительна   в   области   пика. Такое преобразование  спектра   дает  хороший  результат  в  отделении истинного пика  от статистических  флуктуаций при  ширине  фильтра порядка ширины аппаратурного пика.

Пусть

LI=−1, Ø J-LW+UW≤I≤J-1,2, Ø J≤I≤J+2UW-1,−1, Ø J+2UW≤I≤J+LW+UW-1.|

L(I) определяют  прямоугольный фильтр  с нулевой  площадью, свертка которого  со спектром дает отрицательную сглаженную вторую производную  KON(J).

KONJ=ILI´YI,

где Y(I) - число отсчетов в I-м канале спектра.

Положение   пика    определяется    как    центр    тяжести соответствующей положительно  определенной области корреляционного спектра.

На  медленно   меняющемся  фоне,  среднее  значение  KON(J) примерно равно 0, а Y(I) можно заменить на среднее значение Y.

Стандартное  отклонение  KON(J)

s=LI´LI´YI.

Величина KONJ/s нормально распределена относительно нуля с единичным  стандартным отклонением везде, кроме области пика или другой быстро  меняющейся области.  Y(I)  считается  принадлежащим фону, если  выполнено условие KONJ/s < senst, где  параметр чувствительность, определяемый  как senst,  для различных значений доверительной  вероятности  вычисляется  по  таблицам  нормального распределения. Значения senst для некоторых значений доверительной вероятности p приведены в таблице.

| p | 0.683 | 0.955 | 0.997 | 0.999 | 0.999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| senst | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Справа и  слева от  центра пика по корреляционному спектру находятся точки L и R, принадлежащие фону. L и R считаются в дальнейшем границами пика. Мультиплеты определяются  как пики,  у  которых  расстояние между центрами  меньше 2.5  ПШПВ (полная ширина на половине высоты). Значение ПШПВ  берется из  калибровки по полуширине. Границы пиков в мультиплетах определяются по минимуму между двумя соседними пиками. Фон под такой группой пиков  проводится общий,  от L  самого левого  пика  до  R самого правого, или кусочно-непрерывный, таким образом, чтобы значения на границах не оказались ниже линии фона

### Площадь фона под пиком

Форма фона под пиками имеет вид прямой

Fi=a´i+b, a=YR−YLR−L,     b=YL−a´L.

SÔ=i=LRFi.

### Площадь пика

Площадь  пика   полного   поглощения   и    погрешность вычисляются по формулам

S=i=LRSi−Fi,

dS=S+2SÔS,

где Si - значение отсчетов в i-м канале.

## Обработка  спектра

Команда меню {Анализ|Обработка} или клавиша F9 выполняет последовательно все этапы обработки спектра. В  результате   обработки  в   окне   спектра   размечаются обнаруженные  пики,  а  в  окне  пиков обновляются результаты обработки.

## Сброс

Команда меню {Анализ|Сброс} сбрасывает результаты предыдущей обработки спектра.

# Задание параметров

## Меню Параметры

## Параметры пробы

Выберите раздел  меню {Параметры|Проба}  и введите значения параметров пробы:

- описание пробы (произвольный текст),

- объем,  в литрах,

- дату и время отбора,

- массу, в килограммах.

В группе <Подготовка пробы> устанавливаются параметры, определяющие условия отбора, выдержки и измерения пробы

Параметры пробы должны  быть обязательно заданы до обработки спектра, т.к. по ним вычисляются корректирующие коэффициенты  K1 и K2 для расчета активности, которые могут существенно повлиять на результаты обработки.

## Параметры поиска

Выберите  раздел   меню  {Параметры|Поиск}   и   установите значения параметров:

- чувствительность (по умолчанию = 3).

- первый канал (по умолчанию =  0),

- последний канал (по умолчанию = 0 ).

Параметр чувствительность  влияет на алгоритм поиска пиков. Подробнее он описан в разделе ПОИСК ПИКОВ.

Первый и последний каналы задают область поиска пиков в спектре.

## Задание вида отчета

При формировании отчета создаются 3 таблицы: таблица пиков, которая содержит результаты обработки всех обнаруженных в спектре пиков, таблица активностей изотопов с информацией обо всех нуклидах, обнаруженных в спектре и таблица активностей линий с информацией обо всех линиях этих нуклидов. Любая из этих таблиц может быть включена в отчет или удалена из него. Каждая таблица имеет различные поля, каждое из которых также может быть включено в таблицу или исключено из нее. Выберите раздел  меню {Параметры|Отчет}. На экране появится окно со  списком таблиц  отчета. Включите в отчет нужные таблицы. Стрелками  выберите кнопку {>>} интересующей Вас таблицы и  нажмите <Enter>.  На экране появится окно со  списком полей таблицы. Включите  нужные  поля таблицы. Таблицы выводятся в три окна: окно пиков,  окно линий  и  окно  изотопов.

## Задание имени внешней программы

В пункте меню {Параметры|Программа} может быть задано имя внешней программы, которая будет выполнена при вызове команды {Файл|Программа}.

## Загрузка файла конфигурации

По команде  {Параметры|Загрузить} откроется  диалоговое окно для ввода имени  файла. Введите имя файла конфигурации и нажмите клавишу  <Enter>.  Если  имя  файла  введено  без  расширения,  то используется расширение  “.ANG”. Если  вместо имени  файла  введен символ “*”  (например “*.ANG”),  то будет  открыто окно со списком всех файлов  в текущей  директории, в котором можно выбрать нужный файл.

## Сохранение файла конфигурации

Выполните команду меню {Параметры|Сохранить} и  введите имя файла, в котором вы хотите сохранить текущие параметры системы.  Если файл с таким именем  уже существует, то  будет выдано  предупреждение и  сохранение  можно будет отменить.

# Управление окнами

## Выбор окна

По команде {Окно|Переключить} или при нажатии клавиш <Ctrl+F6> одно из окон, расположенных на экране, становится активным, т.е. все последующие действия оператора будут происходить в этом окне. Повторный вызов команды делает активным следующее окно.

## Закрытие окна

Команда {Окно|Закрыть} или комбинация клавиш <Ctrl+F3> закрывает нижнее окно, расположенное на экране. Окно спектра при этом увеличивается до размеров экрана. Это единственное окно, которое всегда присутствует на экране и не может быть закрыто.

## Окно пиков

По команде {Окно|Пики} или при нажатии клавиш <Ctrl+F5> в нижней части экрана открывается окно, в которое выводится таблица обнаруженных пиков созданная при формировании отчета.

В окне возможны следующие действия:

| <стрелка Влево> | текст влево |
| --- | --- |
| <стрелка Вправо> | текст вправо |
| <Home> | показать текст с первой колонки |
| <End> | показать текст с последней колонки |
| <PgUp> | Предыдущая страница |
| <PgDn> | Следующая страница |
| <стрелка Вверх> | Предыдущая строка |
| <стрелка Вниз> | Следующая строка |

При движении по строкам таблицы маркер в окне спектра будет перемещаться в соответствующий пик.

## Помощь

По команде {Помощь|Открыть} или по клавише F1 открывается окно, которое содержит первую страницу помощи. Пролистать текст помощи можно с помощью клавиш PgUp и PgDn. Закрыть окно помощи можно клавишей Esc. Помощь содержит информацию об управляющих клавишах и связанных с ними действиях.

|  | Клавиши управления меню |
| --- | --- |
| Alt+Ф | вызов меню Файл |
| Alt+У | вызов меню Устройство |
| F10 | вызов основного меню |
| Alt+К | вызов меню Калибровка |
| Alt+А | вызов меню Анализ |
| Alt+П | вызов меню Параметры |
| Alt+О | вызов меню Окно |
| Alt+X | выход из программы |
| Alt+F10 | версия программы |

|  | Управление анализатором |
| --- | --- |
| F2 | очистка буфера |
| F3 | старт набора |
| Alt+F3 | остановка набора |
| F4 | чтение спектра из буфера АЦП |
| Alt+F4 | передача спектра в буфер АЦП |
| Shift+F2 | задание параметров АЦП |
| Shift+F3 | задание режима |
| Shift+F4 | выбор устройства |
| Alt+V | наблюдение во время набора |

|  | Калибровка |
| --- | --- |
| F7 | калибровка по энергии |
| Alt+F7 | сброс калибровки по энергии |
| Ctrl+F7 | график калибровки по энергии |
| F8 | калибровка по полуширине |
| Alt+F8 | сброс калибровки по полуширине |
| Ctrl+F8 | график калибровки по полуширине |

|  | Обработка |
| --- | --- |
| Shift+F9 | задание параметров обработки |
| F9 | обработка спектра |
| Alt+F9 | поиск пиков без идентификации |

|  | Ввод/вывод |
| --- | --- |
| F5 | сохранение спектра на диск |
| F6 | сохранение отчета |

|  | Управление окнами |
| --- | --- |
| Ctrl+F2 | вызов окна с копией спектра |
| Ctrl+F3 | закрытие нижнего окна |
| Ctrl+F5 | вызов окна с таблицей пиков |
| Ctrl+F6 | переключение между окнами |

|  | Просмотр спектра |
| --- | --- |
| стрелкаВлево | маркер влево |
| СтрелкаВправо | маркер вправо |
| Ctrl+стрелка | быстрое движение маркера |
| Home | маркер в левый канал |
| End | маркер в правый канал |
| C | маркер в центр |
| + | растяжение спектра |
| - | сжатие спектра |
| F | весь спектр |
| R | реальный масштаб |
| H | гистограмма спектра |
| D | Поточечный вывод |
| P | Гистограмма пиков |
| PgUp | Страница спектра влево |
| PgDn | Страница спектра вправо |
| СтрелкаВверх | Уменьшение масштаба |
| СтрелкаВниз | Увеличение масштаба |
| A | Вкл/выкл Авто масштаб |
| L | Вкл/выкл логарифмический масштаб |
| Tab | Следующий пик |
| Shift+Tab | Предыдущий пик |
| Del | Удаление пика |
| Ins | Разметка границ пика |